Warszawa, dnia 9września 2019 r.

**Wyjaśnienia**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, FUNDACJA Ewy Błaszczyk „AKOGO?” ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa, realizując Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem- TYP PLACÓWKI – SPECJALISTYCZNE CENTRA POMOCY dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, informuje że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania od wykonawców. Poniżej Zamawiający przesyła treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1

**Część 2 – Podnośniki**

**Poz. 2 Podnośniki z wagą do przenoszenia chorych**

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 - PODNOŚNIK Z WAGĄ DO PRZENOSZENIA CHORYCH , do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 2

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego z ramy stalowej malowanej epoksydowo

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 3

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o maksymalnej szerokości podstawy jezdnej (podstawa jezdna rozłożona) 1050 mm

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 4

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie podstawy jezdnej o wysokości 113 mm oraz kółek na łożyskach kulkowych, w tym tylne z hamulcami.

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje wymagania zgodne z SIWZ

Pytanie 5

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie wymiennego akumulatora, z ładowarką ścienną, którego wytrzymałość wystarcza na 40 cykli.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 6

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie akumulatora z czasem ładowania do 5 godz.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza proponowana zmianę.

Pytanie 7

Pkt. 15

Prosimy o dopuszczenie uchwytu 4-punktowego do zaczepienia nosideł i noszy, z możliwością zmiany pozycji pacjenta w nosidle od półsiedzącej do siedzącej za pomocą zaczepów.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 8

Pkt. 16

Prosimy o dopuszczenie podnośnika, który wymaga standardowych przeglądów serwisowych raz do roku, wyposażonego w wyświetlacz ze statusem naładowania baterii oraz kontrolkami: serwisową i przeciążenia.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 9

**Poz. 2 Podnośniki z wagą do przenoszenia chorych**

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z maksymalnym udźwigiem do 180 kg

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 10

Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o maksymalnej szerokości podstawy jezdnej (podstawa jezdna rozłożona) 1070 mm

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 11

**Część II**

**Podnośnik kąpielowy elektryczny - 15 sztuk**

Czy Zamawiający dopuści podnośnik kąpielowy z płynna regulacją wysokości w zakresie za pomocą panelu kontrolnego zlokalizowanego na kolumnie podnośnika?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę jeśli zakres regulacji wysokości zostanie zachowany zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści podnośnik kąpielowy wyposażony w 4 koła: jedno o średnicy 125 mm z hamulcem, drugie o średnicy 125 mm z blokada kierunku jazdy, oraz pozostałe 2 o średnicy 100 mm ?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści podnośnik kąpielowy o leżu 3 segmentowym wyściełanym pianką PU z zagłówkiem, w którym nachylenie dwóch paneli regulowane jest indywidualnie, ale nie ma możliwości ich odjęcia ?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści podnośnik kąpielowy o całkowitej szerokości podnośnika 990 mm ?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia podnośnika kąpielowego w zabezpieczenie magnetyczne, pozwalające samoczynnie odłączyć wtyczkę od podnośnika w przypadku niekontrolowanego oddalenia od ładowarki ? Chcemy zaproponować podnośnik zasilany akumulatorowo: dwa akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V połączone szeregowo, ładowane przy użyciu ładowarki ściennej z konsolą.

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści podnośnik kąpielowy o zakresie regulacji wysokości leża wynoszącym 630 mm oraz najniższej i najwyższej możliwej wysokości zainstalowania noszy wynoszących odpowiednio: 190 i 440 mm ?

**Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę