**Warszawa, 12.11.2020r.**

**Pytania z dnia 10.11.2020r.**

Pytania do cz. nr 2 punkt 1 - aparat EEG:

1. Czy Zamawiający dopuści 38-mio kanałowy wzmacniacz EEG o następujących parametrach:

Pasmo od DC do 500 Hz, próbkowanie 16 kHz z zapisem do 2 kHz, CMRR 100 dB, poziom szumów poniżej

2 mikroV, impedancja wejściowa kanałów EEG 100 MOhm, Pomiar oporności do 1 MOhm Łączność z komputerem PC i zasilanie przez Ethernet, standard PoE zgodne z 802.3af Wymiary 24 x 14,5 x 5 cm, waga 700 gram

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści system z fotostymulatorem LED o świetle białym (programowany, regulacja siły światła) bez czerwonego?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści system bez modułu Biofeedback?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Moduł Biofeedback jest tu kluczowy.

**Pytania z dnia 12.11.2020r.**

Pytania do części 2 poz. X

1. Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności 18l/min i podciśnieniu 75kPa, pobór mocy (akumulator) – 80W; (zasilanie sieciowe) – 90W, czas pracy z akumulatora min. 30 min; o wymiarach: 36x17x 28,5cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza na ze względu na zbyt niską maksymalną wydajność ssania.

1. Czy Zamawiający może doprecyzować czy będzie wymagał zbiornik wielorazowy autoklawowalny czy wielorazowy zbiornik do wkładów jednorazowych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania do ssaka.

Z poważaniem

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”