Załącznik nr 1B do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: mobilne urządzenie do dekontaminacji stref i pomieszczeń - 1 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | Parametry i warunki techniczne | Wartość parametru | Parametry oferowane TAK/NIE, gdy wymagany parametr należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2. | Mobilny system do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. | TAK |  |
| 3. | System złożony z jednej mobilnej jednostki mogącej przeprowadzić pełen proces dekontaminacji, czyli mierzenie i ewentualne dostosowanie warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu, wygenerowanie gazu i jego rozkład. Dystrybucja gazu bezpośrednio przez dysze wmontowane w urządzeniu min. 4 (cztery) oraz niezależnie przez przepływ powietrza przez min. 8 (osiem) wbudowanych kanałów wentylacyjnych. Niedopuszczalne jest rozprowadzanie gazu lub powietrza przez dołączane przewody. | TAK, opisać |  |
| 4. | Możliwe do zastosowania w procesach dekontaminacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych. | TAK |  |
| 5. | Wymiary urządzenia wraz z panelem sterującym i wbudowanym schowkiem na wszystkie dostarczane akcesoria: 650x1510x710mm (± 15mm). Waga: 95kg ± 5kg | TAK, podać |  |
| 6. | Do prawidłowego przebiegu procesu zgodnego z wytycznymi producenta nie jest wymagane przeprowadzanie procedury przygotowania warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu tj. osuszanie, ogrzewanie pomieszczenia. | TAK |  |
| 7. | Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie min. 480m3. | TAK, podać |  |
| 8. | Długość cyklu pracy dla kubatury 500m3 nie dłuższa niż 8 (osiem) godzin. | TAK, podać |  |
| 9. | Pełna automatyzacja procesu obejmująca pomiar warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu tj. temperatury i wilgotności względnej oraz automatyczne ustalenie przebiegu procesu. | TAK |  |
| 10. | Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur pomieszczenia min. 15-40(C. | TAK, podać |  |
| 11. | Możliwość dekontaminacji w zakresie wilgotności względnej pomieszczenia od min. 10% do max. 75% | TAK, podać |  |
| 12. | Regulowana wydajność wymiany powietrza w urządzeniu w fazie aeracji. | TAK |  |
| 13. | Urządzenie posiadające panel sterowania wyposażony w kolorowy, ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, dający możliwość zdalnego sterowania z zewnątrz pomieszczenia, podczas gdy urządzenie jest umieszczone wewnątrz dekontaminowanej strefy. | TAK |  |
| 14. | Menu urządzenia, alarmy i menu serwisowe z poziomu panelu sterowania w języku polskim. Podgląd okna diagnostycznego w formie graficznej z parametrami pracy poszczególnych podzespołów urządzenia. | TAK |  |
| 15. | Urządzenie umożliwiające ciągły pomiar stężenia czynnika aktywnego wewnątrz pomieszczenia, w którym prowadzony jest proces i jego bieżący odczyt na zewnątrz dekontaminowanej strefy, zakres pomiaru nie mniejszy niż 1-1000ppm. | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość ręcznego określenia czasu trwania każdego z etapów procesu. | TAK |  |
| 17. | Możliwość programowania i zapisywania w pamięci sterownika urządzenia minimum 100 programów (receptur). | TAK, podać |  |
| 18. | Możliwość pracy w dekontaminowanym pomieszczeniu w przypadku podciśnienia i nadciśnienia. | TAK |  |
| 19. | Możliwość kodowania dostępu do sterownika urządzenia w celu uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych. Minimum 2 poziomy dostępu dla minimum 20 użytkowników. | TAK, podać |  |
| 20. | Możliwość kontrolowania procesu w czasie rzeczywistym z poziomu panelu sterowania i wydruku informacji o prawidłowości procesu. Drukarka termiczna wbudowana w urządzenie. Wydruk w języku polskim m.in.: parametrów pracy, prawidłowości procesu, alarmów, pełne informacje o procesie i operatorze. | TAK, podać |  |
| 21. | Wbudowana drukarka z oprogramowaniem | TAK |  |
| 22. | Zgodność z przepisami bhp obowiązującymi na terenie RP urządzenie ma kończyć proces przy poziomie poniżej 0,3ppm (0,4mg/m3) – wartość NDS dla nadtlenku wodoru. | TAK |  |
| 23. | Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np. RJ-45, RS-485 typ D. | TAK, podać |  |
| 24. | Urządzenie posiada funkcję Remote Start/Stop (zdalne uruchamianie/zatrzymanie) wykorzystywaną podczas pracy w komorze do dekontaminacji, umożliwiającą: Integrację urządzenia z systemem wentylacji, umożliwiająca odcinanie i włączenie systemu w zależności od etapu pracy; Blokowanie drzwi w czasie trwania procesu; Otwierania drzwi dopiero po osiągnięciu bezpiecznego stężenia. | TAK, podać |  |
| 25. | Zasilanie 220/230 V, 50Hz | TAK, podać |  |
| 26. | Urządzenie wyposażone we wbudowane czujniki: - czujnik stężenia H2O2 - czujnik wilgotności względnej - czujnik temperatury - czujniki ciśnienia i przepływu powietrza | TAK, podać |  |
| 27. | Produkt oznaczony znakiem zgodności CE - dokument potwierdzający zgodność z Dyrektywami 2004/108/EC oraz 2006/42/EC (załączyć do oferty) | TAK, podać i |  |
| 28. | Stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora na poziomie minimum 35%. | TAK, podać |  |
| 29. | Środek aktywny, bójczy – czysty H2O2 niedomieszkowany żadnymi substancjami dodatkowymi np. tj. alkohol, jony metali itp. | TAK |  |
| 30. | Zastosowany aktywny czynnik nadtlenku wodoru w fazie gazowej pozwalający na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym oraz instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. | TAK, podać |  |
| 31. | Wysoka redukcja mikroorganizmów. Poziom redukcji wobec spor Geobacillus stearothermophilus na poziomie 6 log. | TAK, podać |  |
| 32. | Wymagania dotyczące czynnika aktywnego stosowanego w urządzeniu: Skuteczność z wymaganym poziomem redukcji: B - bakteriobójczej, F – grzybobójczej, V – wirusobójczej, Tbc - prątkobójczej, S – sporobójczej Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi; Bezpieczny dla środowiska, personelu i pacjentów w proponowanej technologii; Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego; Brak toksyczności poprocesowej. | TAK |  |
| 33. | Zakres dozowania substancji aktywnej (bójczej) w zakresie od 4g/min do 20g/min z możliwością regulacji ręcznej w całym zakresie w interwale, co 1g. | TAK, podać |  |
| 34. | Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po zastosowaniu nadtlenku wodoru w procesie dekontaminacji. | TAK |  |
| 35. | Pełna walidacja procesu biodekontaminacji (również testem biologicznym - bioindykatorem i testem chemicznym - chemoindykatorem procesu). | TAK |  |
| 36. | Na wyposażeniu podczas dostawy minimum: Ręczny czujnik stężenia H2O2 do pomiaru szczelności w niskim stężeniu, dokładność 0,1ppm; Elektroniczny dalmierz do pomiaru kubatury pomieszczenia; Okulary i rękawice ochronne; Przewody zasilające i komunikacyjne o długości minimum 5 m. | TAK, podać |  |
| 37. | Szkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie zapewniającym bezpieczną obsługę oraz efektywne wykorzystanie urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK, opisać |  |
| 38. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK, |  |
| 39. | Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej lub elektronicznej, paszport techniczny(załączyć na etapiedostawy). | TAK |  |
| 40. | przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji na całe urządzenie wraz z wymianą części i materiałów zużywalnych „service kit”: 1 raz na 12 miesięcy | TAK |  |
| 41. | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru/niespełnienie parametru w oferowanej konfiguracji, skutkujące odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy